Комплекс измерительный "ИКП-1"

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИКП.000.000.000 РЭ

Содержание

1 Описание и работа	3

1.2 Назначение изделия	3

1.2 Основные технические данные	3

1.3 Состав изделия	5

1.4 Устройство и работа	6

1.5 Упаковка...........................................	7

1.6 Маркировка 	7

2 Меры безопасности 	8

3 Подготовка изделия к использованию по назначению

использование изделия	9

3.1 Порядок подготовки изделия к использованию по

назначению	9

3.2 Порядок использования изделия по назначению	10

4 Техническое обслуживание	15

5 Текущий ремонт	16

6 Техническое освидетельствование	17

7 Методика поверки	18

7.1 Операции поверки	18

7.2 Средства поверки	18

7.3 Требования безопасности при поверке	19

7.4 Условия поверки	20

7.5 Подготовка к поверке	20

7.6 Проведение поверки	20

7.7 Оформление результатов поверки	28

8 Хранение..................	29

9 Транспортирование	30

10 Свидетельство о приемке	31

11 Гарантии изготовителя	32

Настоящее руководство по эксплуатации ИКП.000.000.000 РЭ предназначено для изучения основных технических данных, правил эксплуатации, транспортирования и хранения комплекса измерительного "ИКП-1", ИКП.000.000.000, устанавливает методику его первичной поверки при производстве или ремонте и периодической поверки в процессе эксплуатации, и является основным документом, которым необходимо пользоваться при его обслуживании.

Промежуток между поверками при эксплуатации – 2 года.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Комплекс измерительный "ИКП-1", ИКП.000.000.000, (в дальнейшем именуемый – комплекс) предназначен для измерения параметров импульсных электромагнитных помех на оборудовании энергообъектов с целью определения качества выполнения заземляющего устройства (ЗУ).

1.1.2 Комплекс является переносным оборудованием, генерирующим (гальваническим и кондуктивным способом) в ЗУ высокочастотные импульсы напряжения с заданными характеристиками и измеряющим в электрических цепях объекта испытаний максимальную амплитуду (первой отрицательной полуволны) напряжения.

1.2 Основные технические данные

1.2.1 Технические данные комплекса приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование параметра или характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 Форма генерируемого импульса напряжения в режиме холостого хода | затухающие колебания |
| 2 Частота генерируемого импульса напряжения в режиме холостого хода, МГц | 0,5 ± 0,05 1 ± 0,1 2 ± 0,2 |
| 3 Частота следования генерируемого импульса напряжения, Гц | 10 ± 2 |
| 4 Максимальная амплитуда генерируемого импульса напряжения в режиме холостого хода, В* при питании от сети при частоте: 0,5 МГц 1 МГц 2 МГц при питании от встроенной аккумуляторной батареи при частоте: 0,5 МГц 1 МГц 2 МГц | 900 ± 100 900 ± 100 800 ± 100 900 ± 200 900 ± 200 800 ± 200 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра или характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 5 Диапазоны измерения амплитуды генерируемого тока, А* 0,5 МГц 1 МГц 2 МГц | от 0,5 до 10 от 0,5 до 8 от 0,5 до 5 |
| 6 Предел допускаемого значения приведенной погрешности измерения амплитуды импульсов тока, %, не более | 10 |
| 7 Диапазоны измерения амплитуды импульса напряжения, В* 1 диапазон (5) 2 диапазон (50) 3 диапазон (200) | от 0,5 до 5 от 5 до 50 от 50 до 200 |
| 8 Предел допускаемого значения приведенной погрешности измерения амплитуды импульсов напряжения, %, не более | 10 |
| 9 Габаритные размеры, мм, не более генератора вольтметра | 370×350×170 155×85×45 |
| 10 Масса, кг, не более | 9 |

* – генерируемое и измеряемое значение тока и напряжения соответствует амплитуде первой отрицательной полуволны.

1.2.2 Продолжительность непрерывной работы комплекса не менее 
8 часов.

1.2.3 Средняя наработка до отказа (безотказность) Тср комплекса не менее 800 часов.

1.2.4 Входной импеданс на частоте 50 Гц для измерителя амплитуды импульса напряжения не менее 2,0 МОм.

1.2.5 Питание генератора осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В или от встроенной аккумуляторной батареи напряжением 12 В и энергоемкостью 7,2 Ачас.

1.2.6 Потребляемая мощность не более 7 ВА.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Состав комплекса приведен в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

| Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВЧИ.400.000.000 | Генератор высокочастотных импульсов ГВЧИ-4П | 1 |  |  |
| ВИ.1.000.000.000 | Вольтметр импульсный ВИ-1 | 1 |  |  |
| ИКП.000.000.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |

1.3.2 Состав генератора высокочастотных импульсов ГВЧИ-4П и вольтметра импульсного ВИ-1 приведен в таблице 3 и таблице 4 соответственно.

Т а б л и ц а 3

| Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВЧИ.400.100.000 | Блок генератора | 1 |  |  |
| ГАИ.500.400.000 | Провод подключения | 2 |  |  |
| ГВЧИ.400.300.000 | Шнур сетевого питания | 1 |  |  |

Т а б л и ц а 4

| Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИ.1.000.000.000 | Вольтметр импульсный ВИ-1 | 1 |  |  |
| ВИ.1.200.000.000 | Измерительный кабель | 1 |  |  |
| ВИ.1.300.000.000 | Чехол | 1 |  |  |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Комплекс функционально состоит из двух составных частей: генератора высокочастотных импульсов ГВЧИ-4П (в дальнейшем именуемый – генератор) и вольтметра импульсного ВИ-1 (в дальнейшем именуемый – вольтметр).

1.4.2 Генератор предназначен для создания высокочастотных импульсов напряжений и измерения амплитуд импульсов тока.

1.4.3 Вольтметр предназначен для измерения амплитуд импульсов напряжения в электрических цепях объекта испытаний без запоминания информации после выключения генератора.

1.4.4 Генератор имеет гнезда выхода ВЫХОД 0  U, позволяющие подавать во внешнюю цепь импульсы напряжения, составляющие 0,25, 0,50, 0,75 и 1 от максимальной амплитуды выходного импульса напряжения.

1.4.5 На передней панели генератора имеются два коаксиальных вывода КОНТРОЛЬ U, I для визуального контроля на осциллографе генерируемых импульсов тока и напряжения.

Коэффициент деления встроенного делителя на выходе КОНТРОЛЬ U равен 1005. С выхода КОНТРОЛЬ I напряжение снимается с шунта сопротивлением (10,1) Ом.

1.4.6 Комплекс функционирует, сохраняет внешний вид и параметры во время и после воздействия на него внешних влияющих факторов, значения которых указаны в таблице 5.

Т а б л и ц а 5

| Наименование внешнего влияющего фактора | Предельное значение внешнего влияющего фактора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормальные условия применения | Рабочие условия применения | Предельные условия |  |
|  |  |  | Транспортирование | Хранение |
| 1 Температура окружающего воздуха, o C – нижнее значение – верхнее значение | 10 30 | 0 40 | минус 25* 55 | минус 25* 55 |
| 2 Относительная влажность воздуха при температуре 25 0С, %, не более | 80 | 90 | 95 | 95 |
| 3 Атмосферное давление, кПа – нижнее значение – верхнее значение | 84 106 | 84 106,7 | 84 106,7 | 84 106,7 |
| * Включение комплекса после длительного пребывания его при температуре ниже 0 оC разрешается после предварительной выдержки в течение 4 часов при температуре от 0 oC до плюс 40 oС. |  |  |  |  |

1.5 Упаковка

1.5.1 Комплекс упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировании.

1.5.2 Руководство по эксплуатации вложено вместе с генератором.

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркируются составные части комплекса: генератор и вольтметр.

1.6.2 Маркировка нанесена на табличку, которая крепится на крышке корпуса генератора и на табличку, которая крепится на задней крышке корпуса вольтметра.

2 Меры безопасности

2.1 Комплекс соответствует требованиям безопасности по 
ГОСТ 22261.

2.2 На комплексе предусмотрена световая индикация включения сетевого выключателя.

2.3 Изоляция между соединенными входными цепями и корпусом выдерживает в течение 1 мин. воздействие напряжения переменного тока 
1,5 кВ (среднее квадратическое значение) частотой 50 Гц.

2.4 Сопротивление изоляции между корпусом и входными электрическими цепями сетевого питания составляет не менее 100 МОм.

2.5 При работе комплекса корпус генератора должен быть заземлен.

3 Подготовка изделия к использованию по назначению и использование изделия

3.1 Порядок подготовки изделия к использованию по назначению

3.1.1 Для подготовки комплекса к использованию необходимо выполнить следующие операции:

3.1.1.1 Проверить соответствие состава комплекса, приведенному в таблицах 2-4 настоящего руководства по эксплуатации.

3.1.1.2 Проверить положение переключателя РЕЖИМ генератора, он должен находиться в положении ВЫКЛ.

3.1.1.3 Клемму  генератора при помощи проводника подключить к защитному заземлению.

3.1.1.4 Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ. При этом сетевой шнур должен быть отсоединен от сети. Если мигает двухцветный светодиод БАТАРЕЯ СНИЖ., произвести заряд встроенной аккумуляторной батареи, переведя переключатель РЕЖИМ в положение ЗАРЯД, предварительно подключив шнур сетевого питания к разъему ~220 В генератора и к сети 220 В, 50 Гц.

3.1.1.5 Светодиод БАТАРЕЯ СНИЖ. мигает, если напряжение встроенной аккумуляторной батареи составляет (10,5±0,2) В. При заряде встроенной аккумуляторной батареи красный светодиод БАТАРЕЯ ЗАРЯД светится максимально ярко. Когда встроенная аккумуляторная батарея зарядится, красный светодиод БАТАРЕЯ ЗАРЯД начинает мигать.

3.1.1.6 Время заряда встроенной аккумуляторной батареи регулируется зарядным устройством.

3.1.1.7 Проверить напряжение питания батареи вольтметра: для этого на вольтметре нажать кнопку ВКЛ., установить переключатель ДИАПАЗОН, U, В, в положение 50, нажать кнопку КОНТР., и удерживать ее до установления стабильного показания на цифровом табло. На цифровом табло должна появиться цифра, находящаяся в диапазоне от 10,0 до 8,0. Если она не находится в указанном диапазоне, то необходимо повторным нажатием кнопки ВКЛ. выключить вольтметр и заменить батарею питания типа "Крона", для чего:

1) открыть крышку батарейного отсека корпуса вольтметра;

2) извлечь элемент питания и заменить его;

3) закрыть крышку батарейного отсека корпуса вольтметра.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ХРАНЕНИИ ВОЛЬТМЕТРА БОЛЕЕ ОДНОГО МЕСЯЦА БАТАРЕЮ ПИТАНИЯ СЛЕДУЕТ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ КОРПУСА ВОЛЬТМЕТРА И ХРАНИТЬ ОТДЕЛЬНО.

3.2 Порядок использования изделия по назначению

3.2.1 При работе комплекса от встроенной аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующие операции:

3.2.1.1 Проверить положение переключателя РЕЖИМ генератора, он должен находиться в положении ВЫКЛ., на вольтметре кнопка ВКЛ. должна быть в положении выключено (отжатое состояние).

3.2.1.2 Клемма  генератора должна быть заземлена.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИСПЫТАНИЙ К ГНЕЗДАМ ВЫХОД U, 0 ГЕНЕРАТОРА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЧАСТОТА, МГц ПРОИЗВОДИТЬ, КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМ ГЕНЕРАТОРА НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛ.

3.2.1.3 Установить на генераторе переключатель ЧАСТОТА, МГц в положение, соответствующее выбранной частоте 0,5 МГц, 1,0 МГц или 
2,0 МГц.

3.2.1.4 Подключить при помощи проводов подключения гнезда генератора ВЫХОД 0 и х1 (или 0 и ×0,25, или 0 и ×0,5, или 0 и ×0,75 в зависимости от требуемого для работы напряжения) к объекту испытаний.

3.2.1.5 Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ. Шнур питания должен быть отсоединен от сети.

3.2.1.6 Кратковременно  нажать кнопку СБРОС на генераторе, дождаться установившегося показания и зафиксировать значение тока по показанию на табло ТОК, А.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ИНДИЦИРУЕТ ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ИМПУЛЬСНОГО ТОКА НА ВЫХОДНЫХ КЛЕММАХ ГЕНЕРАТОРА. ЭТО ЗНАЧЕНИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ЗНАЧЕНИЯ ТОКА, ИЗМЕРЕННОГО С ПОМОЩЬЮ РЕЗИСТИВНОГО ШУНТА. УДАЛЕННОГО ОТ ГЕНЕРАТОРА НА ДЛИНУ ШТАТНОГО ПРОВОДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

3.2.1.7 Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ.

3.2.1.8 Установить на вольтметре переключатель ДИАПАЗОН U, В в положение 200.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЯМИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОН U, В ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ 200.

3.2.1.9 Подключить к объекту испытаний вольтметр при помощи измерительного кабеля.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ФАЗИРОВКИ СИГНАЛА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ КОНЦЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ U, 0 ВОЛЬТМЕТРА ПОДКЛЮЧАЛИСЬ К ОБЪЕКТУ ИСПЫТАНИЙ СООТВЕТСТВЕННО ВЫХОД U, 0 ГЕНЕРАТОРА.

3.2.1.10 Нажать на вольтметре кнопку ВКЛ.

3.2.1.11 Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ.

3.2.1.12 На вольтметре для обнуления цифрового индикатора кратковременно нажать кнопку СБРОС.

3.2.1.13 Зафиксировать на вольтметре значение напряжения, дождавшись установившихся показаний. Если значение измеряемого напряжения менее 50 В, перевести переключатель ДИАПАЗОН U, В в положение 50, кратковременно нажать и отпустить кнопку СБРОС. Если значение измеряемого напряжения менее 5 В, перевести переключатель ДИАПАЗОН U, В в положение 5, кратковременно нажать кнопку СБРОС.

Для определения импульсных электромагнитных помех на оборудовании энергообъектов в зависимости от качества выполнения заземляющего устройства использовать "Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях СО 34.35.311-2004".

3.2.1.14 Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ., отжать кнопку ВКЛ. питания вольтметра.

3.2.1.15 Отключить генератор и вольтметр от объекта испытаний.

3.2.1.16 Отсоединить заземление от клеммы  генератора.

3.2.2 При работе комплекса от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В необходимо выполнить следующие операции:

3.2.2.1 Проверить положение переключателя генератора РЕЖИМ, он должен находиться в положении ВЫКЛ. На вольтметре кнопка включения питания ВКЛ. должна быть в положении выключено (отжатое состояние).

3.2.2.2 Клемма  генератора должна быть заземлена.

3.2.2.3 Присоединить шнур сетевого питания к разъему ~220 В генератора и к сети 220 В, 50 Гц.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИСПЫТАНИЙ К ГНЕЗДАМ ВЫХОД И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЧАСТОТА, МГц ПРОИЗВОДИТЬ, КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМ ГЕНЕРАТОРА НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛ.

3.2.2.4 Подключить при помощи проводов подключения гнезда 
ВЫХОД 0 и ×1 (или 0 и ×0,25, или 0 и ×0,5, или 0 и ×0,75 в зависимости от требуемого для работы напряжения) генератора к объекту испытаний.

3.2.2.5 Установить на генераторе переключатель ЧАСТОТА, МГц в положение, соответствующее выбранной частоте 0,5 МГц, 1,0 МГц или 
2,0 МГц.

3.2.2.6 Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ. Должен загореться световой индикатор СЕТЬ.

3.2.2.7 Кратковременно нажать кнопку СБРОС на генераторе, дождаться установившегося показания и зафиксировать значение тока по показанию на табло ТОК, А.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ИНДИЦИРУЕТ ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ИМПУЛЬСНОГО ТОКА НА ВЫХОДНЫХ КЛЕММАХ ГЕНЕРАТОРА. ЭТО ЗНАЧЕНИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ЗНАЧЕНИЯ ТОКА, ИЗМЕРЕННОГО С ПОМОЩЬЮ РЕЗИСТИВНОГО ШУНТА. УДАЛЕННОГО ОТ ГЕНЕРАТОРА НА ДЛИНУ ШТАТНОГО ПРОВОДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

3.2.2.8 Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ.

3.2.2.9 Установить на вольтметре переключатель ДИАПАЗОН U, В в положение 200.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЯМИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОН U, В ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ 200.

3.2.2.10 Подключить к объекту испытаний вольтметр при помощи измерительного кабеля.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ФАЗИРОВКИ СИГНАЛА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ КОНЦЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ U, 0 ВОЛЬТМЕТРА ПОДКЛЮЧАЛИСЬ К ОБЪЕКТУ ИСПЫТАНИЙ СООТВЕТСТВЕННО ВЫХОД U, 0 ГЕНЕРАТОРА.

3.2.2.11 Включить питание вольтметра, нажав кнопку ВКЛ.

3.2.2.12 Перевести на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ.

3.2.2.13 На вольтметре для обнуления цифрового индикатора кратковременно нажать кнопку СБРОС.

3.2.2.14 Зафиксировать на вольтметре значение напряжения, дождавшись установившихся показаний. Если значение напряжения менее 50 В, перевести переключатель ДИАПАЗОН U, В в положение 50, кратковременно нажать кнопку СБРОС. Если значение напряжения менее 5 В, перевести переключатель ДИАПАЗОН U, В в положение 5, кратковременно нажать и отпустить кнопку СБРОС.

Для определения импульсных электромагнитных помех на оборудовании энергообъектов в зависимости от качества выполнения заземляющего устройства использовать "Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях СО 34.35.311-2004".

3.2.2.15 Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ., отжать кнопку ВКЛ. питание вольтметра. Отключить шнур сетевого питания от сети и от генератора.

3.2.2.16 Отключить генератор и вольтметр от объекта испытаний.

3.2.2.17 Отключить заземление от клеммы  генератора.

4 Техническое обслуживание

4.1 Техническое обслуживание (ТО) комплекса проводится один раз в шесть месяцев.

4.2 При проведении ТО необходимо:

а) очистить все поверхности корпусов генератора и вольтметра от пыли салфеткой ТУ 31-835;

б) внешним осмотром убедиться в целостности:

– корпусов генератора и вольтметра (отсутствие трещин и сколов);

– проводов подключения (отсутствие повреждения изоляции) и надежности присоединения их разъемов;

– измерительного кабеля и шнура сетевого питания генератора (отсутствие повреждения изоляции) и надежности присоединения их разъемов;

– органов управления на передних панелях генератора и вольтметра.

5 Текущий ремонт

5.1 Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по назначению и рекомендации по действиям при их выявлении приведены в таблице 6.

Т а б л и ц а 6

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 При работе в режиме питания от сети не загорается световой индикатор ВКЛ. и нет показаний на табло ТОК, А генератора | 1 Перегорел предохранитель Пр. 1А, установленный на передней панели генератора 2 Отсутствует контакт в вилке шнура сетевого питания | 1 Заменить предохранитель 2 Проверить контакты, устранить неисправность |  |
| 2 При включении вольтметра отсутствуют показания на цифровом табло | 1 Отсутствует контакт в колодке подключения батареи, обрыв провода питания | 1 Проверить контакт в цепи, которая подключает батареи питания к вольтметру. Устранить обрыв |  |

5.2 Неисправности иного характера устраняются только изготовителем настоящего комплекса.

6 Техническое освидетельствование

6.1 Техническое освидетельствование комплекса необходимо проводить с периодичностью раз в два года.

6.2 Техническое освидетельствование комплекса должна проводить организация, уполномоченная на проведение таких работ.

7 Методика поверки

7.1 Операции поверки

7.1.1 При проведении поверки должны выполняться операции в соответствии с требованиями таблицы 7.

Т а б л и ц а 7

| Наименование операции | Номер пункта методики | Проведение операции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при первичной поверке | при периодической поверке |
| 1 Внешний осмотр | 7.6.1 | Да | Да |
| 2 Опробование | 7.6.2 | Да | Да |
| 3 Определение предела допускаемого значения приведенной погрешности измерения амплитуды импульсов тока | 7.6.3 | Да | Да |
| 4 Определение предела допускаемого значения приведенной погрешности измерения амплитуды импульсов напряжения | 7.6.4 | Да | Да |

7.1.2 При поверке характеристики проверяются на эквивалентах нагрузки.

7.1.3 При поверке характеристики могут проверяться при работе от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В или от встроенной аккумуляторной батареи напряжением 12 В.

7.2 Средства поверки

7.2.1 При проведении поверки комплекса должны применяться средства измерений, указанные в таблице 8.

Т а б л и ц а 8

| Номер пункта | Наименование средства измерений, основные метрологические и технические характеристики |
| --- | --- |
| 7.6.3 7.6.4 | # Осциллограф TDS 1012 - Полоса пропускания 100 МГц - Входное сопротивление 1МОм |
| 7.6.3 7.6.4 | В7-40 Вольтметр универсальный цифровой # Погрешность измерения постоянного напряжения [0,1+0,02(Uо/Uх-1)] % - Погрешность измерения среднеквадратического значения переменного напряжения в диапазоне частот 20 Гц- 10 кГц [1+0,1(Uо/Uх-1)] % - Погрешность измерения электрического сопротивления от 0,1Ом до 2 МОм [0,15+0,05(Rо/Rх-1) %] |

7.2.2 При проведении поверки комплекса должны применяться вспомогательные средства для проведения измерений, указанные в таблице 9.

Т а б л и ц а 9

| Номер пункта | Наименование вспомогательных средства для проведения измерений, и их технические характеристики |
| --- | --- |
| 7.6.3 7.6.4 | # Эквивалент нагрузки №1 - ППБ-25Г-150 Ом ОЖО 468.512 ТУ |
| 7.6.3 7.6.4 | Эквивалент нагрузки №2 - резистор ППБ –15Г 10 кОм ОЖО 468.512ТУ |

7.2.3 Средства измерений, которые применяются при поверках, должны иметь свидетельство о поверке.

7.2.4 Допускается применять другие средства измерений с метрологическими характеристиками не хуже, указанных в таблице 8.

7.3 Требования безопасности при поверке

7.3.1 К проведению поверки допускаются лица, ознакомленные с технической документацией на комплексы, которые поверяются, с инструкциями по эксплуатации средств измерений и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности.

7.4 Условия поверки

7.4.1 Поверка комплекса проводится в нормальных условиях применения, характеристики которых приведены в таблице 5.

7.5 Подготовка к поверке

7.5.1 Проверить наличие средств поверки в соответствии с требованиями таблиц 8 и 9, укомплектованность их эксплуатационной документацией и необходимыми элементами соединений.

7.5.2 Подготовить средства поверки к работе в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на них.

7.6 Проведение поверки

7.6.1 Внешний осмотр

7.6.1.1 Осуществить внешний осмотр комплекса на соответствие таким условиям:

– состав комплекса должен отвечать требованиям технической документации на него;

– корпуса составных частей комплекса, органы управления, шнур сетевого питания, измерительный кабель, провода присоединения должны быть без механических повреждений;

– маркировка составных частей комплекса должна быть четкой;

– обозначение органов управления должно отвечать требованиям технической документации.

7.6.1.2 Дальнейшее проведение поверки допускается, если при внешнем осмотре не выявлены повреждения и в наличии есть все документы, необходимые для поверки.

7.6.2 Опробование

7.6.2.1 При проведении опробования генератора при питании от сети необходимо выполнить такие операции:

7.6.2.1.1 Подготовить генератор к работе соответственно требованиям настоящего руководства по эксплуатации и осциллограф в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на него.

7.6.2.1.2 Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ., переключатель ЧАСТОТА, МГц в положение 0,5.

7.6.2.1.3 Присоединить осциллограф к коаксиальному выводу КОНТРОЛЬ U на панели генератора.

7.6.2.1.4 Включить осциллограф в режим регистрации однократных импульсов, установить развертки: 5 В/д и 0,5 мкс/д.

7.6.2.1.5 Подключить шнур сетевого питания к генератору и к сети, установить переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ.

7.6.2.1.6 Получить осциллограмму затухающего колебательного импульса напряжения.

7.6.2.1.7 Установить последовательно переключатель генератора 
ЧАСТОТА, МГц в положение 1,0 и 2,0. На осциллографе установить развертки 
5 В/д и 0,2 мкс/д. Получить осциллограммы затухающих колебательных импульсов.

7.6.2.1.8 Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ., отсоединить шнур сетевого питания от сети и генератора.

7.6.2.2 Результаты опробования генератора считаются положительными, и генератор допускается к дальнейшей поверке, если не наблюдалось отказов в работе и полученные  данные соответствуют, приведенным в п. 1 и 2 таблицы 1.

7.6.3 Определение предела допускаемого значения приведенной погрешности измерения амплитуды импульсов тока

7.6.3.1 Определение предела допускаемого значения приведенной погрешности измерения амплитуды импульсов тока проводить при выполнении следующих операций:

7.6.3.1.1 Подготовить к работе генератор в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации, осциллограф в соответствии с эксплуатационной документацией на него, вольтметр универсальный цифровой в соответствии с эксплуатационной документацией на него. Установить органы управления генератора в следующие положения:

– переключатель РЕЖИМ – в положение ВЫКЛ.;

– переключатель ЧАСТОТА, МГц – в положение 0,5.

7.6.3.1.2 Подключить вольтметр В7-40 к коаксиальному выводу на генераторе КОНТРОЛЬ I и измерить сопротивление шунта Rш.

7.6.3.1.3 Подсоединить к гнездам генератора ВЫХОД 0, 1 эквивалент нагрузки №1, при этом к гнезду ВЫХОД 0 присоединить один из крайних выводов резистора, а к гнезду ВЫХОД 1 – средний вывод резистора.

7.6.3.1.4 Присоединить осциллограф к коаксиальному выводу 
КОНТРОЛЬ I на генераторе.

7.6.3.1.5 Установить на эквиваленте нагрузки №1 максимальное сопротивление 150 Ом.

7.6.3.1.6 Подсоединить шнур сетевого питания генератора к сети, переключатель генератора РЕЖИМ установить в положение ВКЛ. Изменяя величину сопротивления эквивалента нагрузки №1, получить на осциллограмме величину амплитуды первой отрицательной полуволны импульса напряжения Uо, соответствующую току в шунте Iш = 10 А, пользуясь соотношением Iш = Uо/ Rш. Зафиксировать установившееся показание Iг на табло генератора ТОК, А. Переключатель РЕЖИМ установить в положение ВЫКЛ.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ эквивалента НАГРУЗки ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ ПИТАНИИ ГЕНЕРАТОРА.

7.6.3.1.7 Подсоединить к гнездам генератора ВЫХОД 0, 0,75 эквивалент нагрузки №1, переключатель генератора РЕЖИМ установить в положение ВКЛ. Изменяя величину сопротивления эквивалента нагрузки №1, получить на осциллограмме величину амплитуды первой отрицательной полуволны импульса, соответствующую току в шунте Iш = 10 А. Зафиксировать установившееся показание Iг на табло генератора ТОК, А. Переключатель генератора 
РЕЖИМ установить в положение ВЫКЛ.

7.6.3.1.8 Подсоединить к гнездам генератора ВЫХОД 0, 0,5 эквивалент нагрузки №1, переключатель генератора РЕЖИМ установить в положение ВКЛ. Изменяя величину сопротивления эквивалента нагрузки №1, получить на осциллограмме величину амплитуды первой отрицательной полуволны импульса, соответствующую току в шунте Iш = 10 А. Зафиксировать установившееся показание Iг на табло генератора ТОК, А. Переключатель генератора РЕЖИМ установить в положение ВЫКЛ.

7.6.3.1.9 Подсоединить к гнездам генератора ВЫХОД 0, 0,25 эквивалент нагрузки №1, переключатель генератора РЕЖИМ установить в положение ВКЛ. Изменяя величину сопротивления эквивалента нагрузки №1, получить на осциллограмме величину амплитуды первой отрицательной полуволны импульса, соответствующую току в шунте Iш = 10 А. Зафиксировать установившееся показание Iг на табло генератора ТОК, А. Переключатель генератора 
РЕЖИМ установить в положение ВЫКЛ.

7.6.3.1.10 Установить на генераторе переключатель ЧАСТОТА, МГц в положение 1,0 и повторить измерения по п. 7.6.3.1.1 – 7.6.3.1.4, соответствующие току в шунте Iш = 8 А.

7.6.3.1.11 Установить на генераторе переключатель ЧАСТОТА, МГц в положение 2,0 и повторить измерения по п. 7.6.3.1.1 – 7.6.3.1, соответствующие току в шунте Iш = 4 А.

7.6.3.1.12 Определить допускаемое значение приведенной погрешности измерения тока генератором для каждого испытания при доверительной вероятности 0,95 по формуле:

δi=1,1Qк2+Qв2+Qр2+Qн2,

где	Qк – погрешность измерения вольтметром сопротивления шунта;

Qв – погрешность измерения осциллографом напряжения на шунте;

Qр = (Iш – Iг)/Iг 100% – погрешность индикации величины тока генератора.

7.6.3.1.13 Погрешность принимается максимальной из полученных значений.

7.6.3.1.14 Привести генератор в исходное состояние.

7.6.3.2 Результаты проверки считать положительными, если полученные результаты соответствуют требованиям настоящего руководства по эксплуатации.

7.6.4 Определение предела допускаемого значения приведенной погрешности измерения амплитуды импульсов напряжения

7.6.4.1 Определение предела допускаемого значения приведенной погрешности измерения амплитуды импульсов напряжения проводить при выполнении следующих операций:

7.6.4.1.1 Подготовить к работе комплекс в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации, осциллограф в соответствии с эксплуатационной документацией на него.

7.6.4.1.2 Присоединить к выходным гнездам генератора ВЫХОД 0, 0,25 эквивалент нагрузки №2 крайними выводами. К среднему выводу присоединить штатный делитель выносной (1:10) осциллографа а "земляной" конец штатного делителя к выводу эквивалента нагрузки №2, соединенному с гнездом генератора ВЫХОД 0. Включить осциллограф. Подключить делитель к осциллографу.

7.6.4.1.3 Присоединить к вольтметру комплекса измерительный кабель, включить питание вольтметра и нажатием кнопки КОНТРОЛЬ убедиться в наличии напряжения от батарей питания согласно требованиям настоящего руководства по эксплуатации.

7.6.4.1.4 Установить переключатель вольтметра ДИАПАЗОН U, В в положение – 5.

7.6.4.1.5 Присоединить один конец измерительного кабеля вольтметра (красный штеккер) к среднему выводу эквивалента нагрузки №2, а другой конец (черный штеккер) к выводу эквивалента нагрузки №2, соединенного с гнездом генератора ВЫХОД 0. Таким образом осциллограф и вольтметр включаются параллельно.

7.6.4.1.6 Установить минимальное сопротивление эквивалента нагрузки №2 между средним выводом и выводом, присоединенным к гнезду ВЫХОД 0.

7.6.4.1.7 Установить переключатель генератора ЧАСТОТА, МГц в положение 0,5, установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ. и вращением движка эквивалента нагрузки №2 установить на осциллографе амплитуду первой отрицательной полуволны импульса 5 В. Зафиксировать установившееся показание вольтметра. Кратковременно нажать кнопку вольтметра СБРОС перед измерением для обнуления показаний. Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ.

ВНИМАНИЕ! КНОПКУ ВОЛЬТМЕТРА СБРОС НАЖИМАТЬ ПЕРЕД КАЖДЫМ ИЗМЕРЕНИЕМ ДЛЯ ОБНУЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ.

7.6.4.1.8 Установить переключатель генератора ЧАСТОТА, МГц в положение 1,0, установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ. и вращением движка эквивалента нагрузки №2 установить на осциллографе амплитуду первой отрицательной полуволны импульса 5 В. Зафиксировать установившееся показание вольтметра. Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ.

7.6.4.1.9 Установить переключатель генератора ЧАСТОТА, МГц в положение 2,0, установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ. и вращением движка эквивалента нагрузки №2 установить на осциллографе амплитуду первой отрицательной полуволны импульса 5 В. Зафиксировать установившееся показание вольтметра. Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ.

7.6.4.1.10 Установить переключатель вольтметра ДИАПАЗОН U, В в положение – 50. Установить переключатель генератора ЧАСТОТА, МГц в положение 0,5, установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ. и вращением движка эквивалента нагрузки №2 установить на осциллографе амплитуду первой отрицательной полуволны импульса 50 В. Зафиксировать установившееся показание вольтметра. Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ.

7.6.4.1.11 Установить переключатель вольтметра ДИАПАЗОН U, В в положение – 50. Установить переключатель генератора ЧАСТОТА, МГц в положение 1,0, установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ. и вращением движка эквивалента нагрузки №2 установить на осциллографе амплитуду первой отрицательной полуволны импульса 50 В. Зафиксировать установившееся показание вольтметра. Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ.

7.6.4.1.12 Установить переключатель вольтметра ДИАПАЗОН U, В в положение – 50. Установить переключатель генератора ЧАСТОТА, МГц в положение 2,0, установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ. и вращением движка эквивалента нагрузки №2 установить на осциллографе амплитуду первой отрицательной полуволны импульса 50 В. Зафиксировать установившееся показание вольтметра. Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ.

7.6.4.1.13 Установить переключатель вольтметра ДИАПАЗОН U, В в положение – 200. Вывод эквивалента нагрузки №2, соединенный с гнездом генератора 0,25 переставить в гнездо 0,5. Установить переключатель генератора ЧАСТОТА, МГц - в положение 0,5, установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ. и вращением движка эквивалента нагрузки №2 установить на осциллографе амплитуду первой отрицательной полуволны импульса 200 В. Зафиксировать установившееся показание вольтметра. Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ.

7.6.4.1.14 Установить переключатель вольтметра ДИАПАЗОН U, В в положение – 200. Установить переключатель генератора ЧАСТОТА, МГц в положение 1,0, установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ. и вращением движка эквивалента нагрузки №2 установить на осциллографе амплитуду первой отрицательной полуволны импульса 200 В. Зафиксировать установившееся показание вольтметра. Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ.

7.6.4.1.15 Установить переключатель вольтметра ДИАПАЗОН U, В в положение – 200. Установить переключатель генератора ЧАСТОТА, МГц в положение 2,0, установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВКЛ. и вращением движка эквивалента нагрузки №2 установить на осциллографе амплитуду первой отрицательной полуволны импульса 200 В. Зафиксировать установившееся показание вольтметра. Установить на генераторе переключатель РЕЖИМ в положение ВЫКЛ.

7.6.4.1.16 Определить допускаемое значение приведенной погрешности измерения для каждого испытания при доверительной вероятности 0,95 по формуле:

δu=1,1Qк2+Qв2,

где 	Qк=Uв−UоUо⋅100%;

Qв – погрешность измерения напряжения осциллографом;

Uо – амплитуда первой отрицательной полуволны импульса, зафиксированная осциллографом;

Uв – показания вольтметра.

7.6.4.1.17 Погрешность принимается максимальной из полученных значений.

7.6.4.1.18 Привести комплекс в исходное состояние.

7.6.4.2 Результаты проверки считать положительными, если результаты удовлетворяют требованиям настоящего руководства по эксплуатации.

7.7 Оформление результатов поверки

7.7.1 При проведении поверки ведется протокол, в котором должны указываться:

– дата проведения поверки;

– объект поверки;

– используемые средства измерений;

– результаты измерений;

– результаты обработки;

– метрологические характеристики, полученные в результате измерений;

– заключение о результате поверки.

7.7.2 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке.

7.7.3 При отрицательных результатах поверке свидетельство о предыдущей поверке аннулируется, оформляется извещение о непригодности комплекса.

8 Хранение

8.1 Условия хранения комплекса в части воздействия климатических факторов соответствуют группе условий хранения С по ГОСТ 15150. В местах хранения не допускается наличие кислотных и других примесей, вредно воздействующих на материалы, из которых изготовлен комплекс.

Примечание – Группа хранения С - закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры от +40 °С до минус 50 °С и относительная влажность воздуха 80% при температуре +20 °С.

9 Транспортирование

9.1 Условия транспортирования комплекса в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе по условиям хранения Л1.2 по ГОСТ 15150.

9.2 Транспортирование комплекса допускается только наземными видами транспорта. При транспортировании комплекса без транспортной тары избегать вибраций и ударов.

10 Свидетельство о приемке

Комплекс измерительный "ИКП – 1"	ИКП.000.000.000

(наименование изделия)	(обозначение)

_________

(заводской номер)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М П 	__________________

_____________________________

_____________________________

личная подпись	расшифровка подписи

___________

год, месяц, число

11 Гарантии изготовителя

Изготовитель комплекса измерительного "ИКП-1", заводской номер _____ гарантирует работоспособность комплекса и соответствие его характеристик требованиям эксплуатационной документации в течение 
18 месяцев со дня передачи комплекса потребителю при условии соблюдения требований к эксплуатации, транспортированию и хранению.

В случае отказа в работе комплекса в период гарантийного срока владельцем комплекса составляется технический акт с указанием условий выхода его из строя и характера неисправности. Один экземпляр акта передается изготовителю вместе с комплексом для проведения гарантийного ремонта.

Гарантии не распространяются на батарею питания вольтметра, ее замена и установка производится владельцем комплекса.

Гарантийный срок исчисляется с __________________________

Представитель изготовителя _____________

М П