ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ДТА-900

измерение температуры и выделенной (поглощенной) мощности;

автономное управление экспериментом без участия оператора;

900 0С;широкий диапазон рабочих температур - 50

широкий диапазон измеряемой мощности ±1000 мВт;

высокая чувствительность прибора по мощности позволяет работать с малыми дозами вещества;

позволяет задавать сложные режимы нагрева;

накопление и хранение результатов эксперимента;

удаленное соединение ДСК / ДТА и ПЭВМ;

конструкция калориметра разрешает работу с взрывчатыми и агрессивными веществами.

Назначение

для измерения малых количеств тепла или малых тепловых мощностей выделяющихся или поглощающихся в исследуемых объектах;

для исследования объекта в режиме постоянной и линейно нарастающей температуры (до 11ступеней);

для накопления и обработки опытных данных и представления их в графическом и табличном виде.

Приборы пригодны для автоматизации лабораторий технического контроля и центров прикладной термодинамики.

Приборы работают в комплексе с ПЭВМ, что позволяет автоматизировать процесс накопления и обработки результатов экспериментов. На базе одной ПЭВМ возможна организация измерительной сети. Конструкция калориметра разрешает работу с взрывчатыми и агрессивными веществами (материал канала печи, элементы конструктива горячей части пробора выполнены из стали 12Х18Н9Т).

Приборы ДСК 900 обеспечивают

программирование эксперимента и автономную работу после запуска эксперимента (с отключением ПЭВМ);

измерение температуры и выделенной (поглощенной) мощности;

автономное управление экспериментом без участия оператора;

накопление и хранение результатов эксперимента;

построение и обработку графиков W(t), T(t), W(T), где W-мощность выделенная (поглощенная) образцом, T-температура калориметра, t-время;

вывод на печать графиков W(t), T(t), W(T) и результатов обработки;

удаленное соединение ДСК и ПЭВМ;

задание программы эксперимента в табличном виде с одновременным выводом на экран в графическом виде;

статический и линейный многоступенчатый режим нагрева.

Технические характеристики

Рабочий диапазон температур					-50 0С – 900 0С.

Рабочий диапазон мощности теплового эффекта 		1000 мВт.

Пределы допускаемой относительной погрешности	0.1%.

Темп нагрева, 							до 5 0С/с.

Чувствительность прибора по температуре			0.10С.

Чувствительность прибора по мощности			1мВт.

Дополнительная погрешность прибора, вызванная изменением напряжения питания 220В в диапазоне от +10% до -15% от номинального значения, не превышает одной третьей предела допускаемой абсолютной основной погрешности.

Коэффициент подавления помех нормального вида частоты 50 Гц не менее 50 дБ.

Питание силовой цепи прибора – от сети переменного тока напряжением (220 +22/-33) В, частотой (50 +1/-1) Гц.

Мощность, потребляемая прибором от сети, при номинальном напряжении питания не более:

микроконтроллер 8 ВА;

нагреватель (пиковые значения) 1500 ВА.

Соединение прибора с ПЭВМ осуществляется посредством конвертера интерфейса КИ-485 входящего в комплект поставки.

Масса прибора не более 16 кг.

Время накопления данных в автономном режиме 18 часов при частоте опроса 1 Гц.

УСТРОЙСТВО

В основу работы прибора положен принцип измерения разности температур ячейки с образцовым веществом и ячейки с исследуемым веществом. Разность температур возникает в связи с тепловыделением/поглощением исследуемым веществом. В состав калориметра входят:

измерительная печь;

модуль калориметрический;

блок микроконтроллера;

блок связи с компьютером (конвертер интерфейса КИ-485);

соединительные кабели;

программное обеспечение.

Загрузка исследуемых веществ в калориметр осуществляется с помощью специальных ампул (входящих в комплект поставки - пенал с оснасткой и приспособлениями). Одна ампула загружается пробой исследуемого вещества другая «опорным» (эталонным веществом, например оксидом алюминия, определяется исследователем). Ампулы для калориметра поставляются из нержавеющей стали с не герметичной крышкой, пользователь вправе изготавливать ампулы и использовать свои материалы и конструкции