ВТОРИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ МИНИРИЦ

входной сигнал: 4-20, 0-5, 0-20 мА;

класс точности: 0,1, 0,2;

питание прибора: + 9 В;

выходной сигнал: открытый коллектор;

типы логики срабатывания выходного транзистора:
прямой гистерезис, обратный гистерезис, П-образная, U-образная;

цифровая светодиодная индикация измеряемой величины;

компактная конструкция;

защита от переполюсовки питания;

максимальная простота установки в щите управления

Назначение

Преобразователь предназначен для измерения унифицированного входного сигнала постоянного тока, отображения измеряемого параметра или его производных, а так же для формирования управляющих сигналов, при достижении измеряемым параметром значений заданных установок.

Технические характеристики

| N | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон входного сигнала, мА | 0-5 или 0-20 или 4-20 |
| 2 | Предельно допустимая основная приведенная погрешность измерения, %,: - для входного сигнала 0-5 мА - для входного сигнала 4-20 (0-20) мА | ±0,1 ±0,2 |
| 4 | Количество каналов управления | 1 |
| 5 | Диапазон формирования уставок, % от диапазона измерения | от 5 до 95 |
| 6 | Погрешность «срабатывания» уставок срабатывания, % от диапазона измерения | 0,5 |
| 7 | Допускаемый коммутируемый ток электронного ключа, мА | 300 |
| 8 | Входное сопротивление, не более, Ом - для входного сигнала 0-5 мА - для входного сигнала 4-20 (0-20) мА | 500 250 |
| 9 | Внутреннее сопротивление подключаемых внешних устройств контроля, не более, Ом: - для входного сигнала 0-5 мА - для входного сигнала 4-20 (0-20) мА | 1000 300 |
| 10 | Способ отображения контролируемой величины | цифровой |
| 11 | Разрядность индикатора | 4 |
| 12 | Время измерения, не более, сек. | 0,5 |
| 13 | Напряжение питания постоянного тока, В | 9 |
| 14 | Допустимое отклонение напряжения питания, % | -15….+10 |
| 15 | Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,7 |
| 18 | Длина соединительной линии до преобразователя, м | до 150 |
| 19 | Габаритные размеры, не более, мм | 70х44х35 |
| 20 | Масса, не более, кг | 0,1 |

степень защиты прибора от пыли и воды по ГОСТ 14254-80: щитовое исполнение – IP20.

по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха соответствует по ГОСТ 12997-84: группе В1.

по устойчивости к синусоидальным вибрациям прибор соответствует по ГОСТ 12997-84: группе N1.

РАБОЧИЕ ЯСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

температура окружающей среды от + 5 до +50 0С;

верхнее значение относительной влажности воздуха до 95% при 350С и более низких температурах без конденсации влаги;

атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

вибрация с частотой 5-35 Гц с амплитудой смещения 0,53 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор обеспечивает:

возможность корректировки измеренного значения на коэффициент (коэффициент коррекции), задаваемый пользователем в пределах 0,85-1,15 (например, изменение плотности жидкости при измерении уровня);

возможность коррекции измеренного значения путем увеличения или уменьшения его на величину, задаваемую пользователем («сдвиг» диапазона измерения) в пределах ± 20% диапазона измерения;

индицирование знака «-» вводимого «сдвига»;

индикацию перегрузки при превышении на 20 % верхнего предела измерений;

ввод уставок срабатывания;

сохранность внутренних настроек ВП при снятии напряжения питания;

возможность подключения внешнего регистрирующего устройства последовательно с преобразователем.

Параметры системы регулирования.

Регулирование двухпозиционное по одному независимому каналу. Значения уставок устанавливаются с кнопочной клавиатуры. Процедура ввода уставок и коэффициентов коррекции защищена от несанкционированного доступа паролем. Исполнительное устройство системы регулирования – электронный ключ.