ДАТЧИК ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ (УРОВНЯ) ПОГРУЖНОЙ РАДОН У

измеряемая среда: жидкость, неагрессивная к титану ВТ9 и стали 12Х18Н10Т;
наличие фильтра позволяет работать в загрязненных средах;
газопроницаемый «мокрый» кабель повышает точность измерения на малых уровнях;
исполнение: общепромышленное, искробезопасная цепь;
точность измерения - 0,25; 0,5%;
выходной сигнал: 4-20, 0-5, 0-20 мА;
степень защиты: IP68;
повышенная коррозионная стойкость корпуса;
простота и удобство монтажа и обслуживания;
максимальное удобство монтажа и обслужвания;

Назначение

Датчик гидростатического давления, погружного типа, «Радон У» предназначен для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивает непрерывное преобразование уровня жидкостей в открытых или закрытых емкостях, не находящихся под избыточным давлением, в унифицированный токовый выходной сигнал.

Технические характеристики

| N | Наименование параметра | Требования ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Верхний предел измерения гидростатического давления, м (приведенный к плотности 1000 кг/м3 при температуре +20°С). | 4,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 16; 20; 25; 35; 40 |
| 2 | Диапазон изменения выходного сигнала, мА | 0-5; 0-20; 4-20 |
| 3 | Предел допускаемой основной погрешности, % (g) | ±0.5; 1,0 |
| 4 | Вариация выходного сигнала, % не более | ½g½ |
| 5 | Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды, %/ 100С, не более | ± 0,6 |
| 6 | Нагрузочное сопротивление, не более, Ом - - для выходного сигнала 0-5 мА - - для выходного сигнала 4-20 мА (0-20 мА) | 10-2000 10-400 |
| 7 | Напряжение питания постоянного тока , В - - минимальное значение - - максимальное значение | 24 36 |
| 8 | Потребляемая мощность, не более, ВА | 1,0 |
| 9 | Габаритные размеры, не более, мм - - датчик I (диапазон измерения до 16 м). - - датчик II (диапазон измерения свыше 16 м). | Æ55´280 Æ34´150 |
| 11 | #### Масса, не более, кг - - датчик I (диапазон измерения до 16 м). - - датчик II (диапазон измерения свыше 16 м). | 0,8 0,5 |

степень защиты датчика от пыли и воды  по ГОСТ 14254-80: IP68;

по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха датчики соответствуют по ГОСТ 12997-84: группе В4.

по устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют виброустойчивому исполнению по ГОСТ 12997-84: группа N1. Допускаемое направление вибрации - вдоль вертикальной оси датчика, установленного в рабочем положении.

датчик выдерживает воздействие односторонней перегрузки давлением 125% от верхнего предела измерения с сохранением допускаемой основной погрешности измерения давления;

при изготовлении калибровка датчиков производится для воды - 1000 кг/м3 (для других жидкостей по специальному заказу).

Параметры контролируемой среды:

тип – жидкие среды, неагрессивные к титану ВТ9 и стали 12Х18Н10Т;

состав – однородный;

температура – от - 25 до 50 0С;

плотность жидкости – 850-1150 кг/м3.

УСТРОЙСТВО

Принцип действия датчика основан на преобразовании деформации упругого чувствительного элемента под воздействием гидростатического давления (столба жидкости над чувствительным элементом) в аналоговый токовый сигнал.

Конструктивно датчик выполнен в цилиндрическом металлическом корпусе, в котором размещены чувствительный элемент и электронное устройство. Измерительная камера датчика снабжена сменной защитной сеткой из синтетических материалов. Для связи внутренней полости датчика (при измерении малых давлений) с атмосферой служит газопроницаемый кабель с селикагелевым фильтром. Герметизация корпуса обеспечивается сальниковым вводом кабеля, выполненного посредством резинового кольца и уплотняющей втулки.

В качестве чувствительного элемента используется тензорезисторы (структура КНС), соединенные с мембраной тензопреобразователя.

Электронное устройство преобразует изменение сопротивления в нормированный токовый выходной сигнал 0-5 или 0-20 или 4-20 мА. Электронное устройство содержит стабилизатор питания с защитой от ошибок монтажа и корректоры “0”и “1” диапазона измерения.

МОДИФИКАЦИЯ

Варианты схемотехнического решения для разных модификаций датчика уровня «Радон У» приведены ниже. Информация о модификации указана в символах полного названия прибора, условно обозначенных символом «х». Полное название расшифровывается

| 1 - Наименование изделия 2 - Исполнение по взрывозащите: ОП –общепромышленное; ВБ – взрывозащищенное, «1ExibllСT6». 3 - Верхний предел измеряемого параметра хх –метров. 4 - Предел допускаемой основной погрешности: 1,0; 0,5. 5 – Длина «мокрой» части кабеля хх –метров. | 6 - Материал корпуса: Н – нержавеющая сталь; С – стальной корпус с никель-хромовым покрытием. 7 - Материал «мокрой» части кабеля: П – поливинилхлорид; Б – бензомаслостойкая резина. 8 - Код выходного сигнала: 1 - 0-5 мА 2 - 4-20 мА 3 - 0-20 мА |
| --- | --- |